PCZ-SPZPS.PN.SM.06.2026

Aparat do pozaustrojowego kruszenia kamieni ESWL Compact Sigma

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  |  |  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH |  | WYMAGANE* TAK/NIE lub warunki brzegowe | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać** |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. |  |  | Aparat ESWL – 1 szt. Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty |  | TAK podać nazwę/model/producenta |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | System modułowy składający się z m.in. generatora impulsów, aparatu RTG, ultrasonografu, stołu zabiegowego. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | System z wizualizacją i jednoczesną lokalizacją złogów z użyciem promieniowania RTG oraz obrazowania ultradźwiękowego (aparat USG). |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Układ lokalizacji złogu pracujący przy izocentrycznym ruchu ramienia C. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Litotryptor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Aparat zapewnia możliwość kruszenia złogów w nerkach i moczowodach. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Alarm wizualny i akustyczny w przypadku kolizji głowicy terapeutycznej ze stołem zabiegowym lub pacjentem. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Elektromagnetyczne lub piezoelektryczne źródło fali uderzeniowej. |  | Piezoelektryczne - 0 pkt Magnetoelektryczne – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Ciśnienie w zakresie w ognisku min. 9 – 50MPa. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Zakres efektywnej energii fali kruszącej w ognisku min. 5 – 60mJ. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Gęstość energii w ognisku terapeutycznym min. 0,1 – 0,8mJ/mm2 |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Zmienna ilości impulsów fali uderzeniowej w zakresie min 60 – 180 uderzeń/minutę, min. 5 ustawień. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Wymiary ogniska max 7x80 mm. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Średnica głowicy aplikacyjnej min 140 mm. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Kąt krzywizny głowicy terapeutycznej min. 50o |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Maksymalna głębokość penetracji fali uderzeniowej min.140 mm. |  | 140 mm – 0 pkt >140 mm – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Pozycjonowanie głowicy kruszącej w trakcie kruszenia pod kontrolą RTG bez konieczności powtórnej kalibracji umożliwiające kruszenie przy położeniu głowicy nad lub pod stołem zabiegowym min. 20 położeń, obrót czaszy w min. 3 osiach. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Laserowa kontrola kalibracji aparatu RTG z litotryptorem względem głowicy terapeutycznej przy położeniu ramienia C pod kątem 0 stopni oraz +- 30 stopni. |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat RTG ramię C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Moc generatora min. 2,4 kW. |  |  | 2,4 kW Powyżej 2,4 kW 10 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Prąd dla trybów fluoroskopii w trybie High Contrast Fluoroscopy ≥15 mA |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Prąd dla trybów fluoroskopii impulsowej ≥6 mA. |  |  | 6 mA – 0 pkt >6 mA – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Zakres napięć fluoroskopii 40-110kV. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Automatyka doboru parametrów skopii. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Regulacja jasności kontrastu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Obracanie obrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Miernik wielkości ekspozycji (rejestrator dawki) umożliwiający ocenę narażenia pacjenta podczas badania zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lampa X-RAY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Lampa ze stacjonarną anodą dwuogniskowa. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Totalna filtracja min. 2,8 mm Al. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Wielkość mniejszego ogniska max. 0,5mm. |  |  | 0,5 mm – 0 pkt <0,5 mm – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Pojemność cieplna anody min. 100kHU. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Szybkość chłodzenia anody min. 37kHU/min. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| Wózek z ramieniem C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Waga wózka z ramieniem C max. 340kg. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Szerokość wózka ramienia C ≤ 80 cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Głębokość ramienia C min. 66cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Wolna przestrzeń: min. 78cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Odległość SID min. 100cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 44cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 20°. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ≥ ± 205°. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Zakres ruchu orbitalnego ≥ 120°. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| Wzmacniacz obrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Płaski panel (CFD) 9” x 9” aSi. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| Monitor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Monitor umieszczone na wózku z ramieniem C. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Monitor 27” dotykowy LCD o rozdzielczości ≥ 2560 x 1440 pikseli. Jaskrawość ≥ 350cd/m2. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Sterujący tablet dotykowy min. 10” |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Tablet zamontowany na przegubowym ramieniu, obrót w pionie min +_135 stopni, pochylanie min +90/-30 stopni |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| Stół zabiegowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Stół wyposażony w funkcję zmotoryzowanego przesuwu w trzech osiach. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Blat stołu zabiegowego przenikalny dla promieniowania RTG. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Ruchy blatu stołu sterowane elektrycznie lub hydraulicznie w trzech osiach (pionowy, wzdłuż blatu, w poprzek blatu). |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Zakres ruchu pionowego blatu min. 300mm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu min. ± 100mm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Zakres ruchu poprzecznego blatu min. ± 50mm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Dopuszczalne obciążanie stołu min. 180kg. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Minimalna wysokość blatu stołu ≤ 80cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Szerokość blatu stołu min. 80cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Długość blatu stołu min. 220cm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| Aparat USG do lokalizacji złogów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Zasilanie min. 230V/50Hz. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | W pełni cyfrowy aparat USG. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Kolorowy monitor LCD min. 15”. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Dysk twardy do archiwizacji obrazów SSD min. 512GB. |  |  | 512 GB – 0pkt >512 GB – 10 pkt |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Wózek transportowy dedykowany do ultrasonografu. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Głowica typu convex na zewnętrznym ramieniu do trzymania głowicy zapewniające izocentryczny ruch głowicy - obrót w osi pionowej wokół głowicy terapeutycznej min. 250 stopni - obrót wokół osi poziomej min. 70 stopni - przesuw wzdłużny min 100 mm. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Częstotliwość pracy głowicy min 2 – 6MHz. |  |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Dla aparatu RTG ramię C wykonawca wykona testy specjalistyczne, odbiorcze, podstawowe aparatu |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Dla aparatu RTG ramię C wykonawca wykona projekt osłon stałych |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Projekt osłon stałych |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Uzgodnienia z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| GWARANCJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Autoryzowany serwis (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | - nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | W okresie gwarancji wykonanie testów specjalistycznych i odbiorczych aparatu RTG po stronie sprzedawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Urządzenia są pozbawione wszelakich blokad, kodów serwisowych itp. zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancyjnego utrudniałby właścicielowi dostęp serwisowy do aparatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |