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Aparat do pozaustrojowego kruszenia kamieni ESWL Compact Sigma
Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE
	
	OPIS WYMAGANYCH,
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, 
WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH
	WYMAGANE*
TAK/NIE lub warunki brzegowe
	Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane  i opisać**
	

	I.
	Aparat ESWL – 1 szt.
Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026r., nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty
	TAK

 podać nazwę/model/producenta
	
	

	Parametry ogólne
	

	1
	System modułowy składający się z m.in. generatora impulsów, aparatu RTG, ultrasonografu, stołu zabiegowego.
	Tak, podać
	
	

	2
	System z wizualizacją i jednoczesną lokalizacją złogów z użyciem promieniowania RTG oraz obrazowania ultradźwiękowego (aparat USG). 
	Tak, podać
	
	

	3
	Układ lokalizacji złogu pracujący przy izocentrycznym ruchu ramienia C. 
	Tak, podać
	
	

	Litotryptor
	

	1
	Aparat zapewnia możliwość kruszenia złogów w nerkach i moczowodach.
	Tak, podać
	
	

	2
	Alarm wizualny i akustyczny w przypadku kolizji głowicy terapeutycznej ze stołem zabiegowym lub pacjentem.
	Tak, podać
	
	

	3
	Elektromagnetyczne lub piezoelektryczne źródło fali uderzeniowej.
	Piezoelektryczne - 0 pkt
Magnetoelektryczne – 10 pkt
	
	

	4
	Ciśnienie w zakresie w ognisku min. 9 – 50MPa.
	Tak, podać
	
	

	5
	Zakres efektywnej energii fali kruszącej w ognisku min. 5 – 60mJ.
	Tak, podać
	
	

	6
	Gęstość energii w ognisku terapeutycznym min. 0,1 – 0,8mJ/mm2
	Tak, podać
	
	

	7
	Zmienna ilości impulsów fali uderzeniowej w zakresie min 60 – 180 uderzeń/minutę, min. 5 ustawień.
	Tak, podać
	
	

	8
	Wymiary ogniska max 7x80 mm. 
	Tak, podać
	
	

	9
	Średnica głowicy aplikacyjnej min 140 mm.
	Tak, podać
	
	

	10
	Kąt krzywizny głowicy terapeutycznej min. 50o
	Tak, podać
	
	

	11
	Maksymalna głębokość penetracji fali uderzeniowej min.140 mm.
	140 mm – 0 pkt
>140 mm – 10 pkt
	
	

	12
	Pozycjonowanie głowicy kruszącej w trakcie kruszenia pod kontrolą RTG bez konieczności powtórnej kalibracji umożliwiające kruszenie przy położeniu głowicy nad lub pod stołem zabiegowym min. 20 położeń, obrót czaszy w min. 3 osiach. 
	Tak, podać
	
	

	13
	Laserowa kontrola kalibracji aparatu RTG z litotryptorem względem głowicy terapeutycznej przy położeniu ramienia C pod kątem 0 stopni oraz +- 30 stopni.
	Tak, podać
	
	

	Aparat RTG ramię C
	
	

	1
	Moc generatora min. 2,4 kW.
	2,4 kW
Powyżej 2,4 kW 10 pkt
	
	

	2
	Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz.
	Tak, podać
	
	

	3
	Prąd dla trybów fluoroskopii w trybie High Contrast Fluoroscopy ≥15 mA
	Tak, podać
	
	

	4
	Prąd dla trybów fluoroskopii impulsowej ≥6 mA.
	6 mA – 0 pkt
>6 mA – 10 pkt
	
	

	5
	Zakres napięć fluoroskopii 40-110kV.
	Tak, podać
	
	

	6
	Automatyka doboru parametrów skopii.
	Tak, podać
	
	

	7
	Regulacja jasności kontrastu
	
	
	

	8
	Obracanie obrazu 
	
	
	

	9
	Miernik wielkości ekspozycji (rejestrator dawki) umożliwiający ocenę narażenia pacjenta podczas badania zgodnie z obowiązującymi przepisami
	
	
	

	Lampa X-RAY
	

	1
	Lampa ze stacjonarną anodą dwuogniskowa.
	Tak, podać
	
	

	2
	Totalna filtracja min. 2,8 mm Al.
	Tak, podać
	
	

	3
	Wielkość mniejszego ogniska max. 0,5mm.
	0,5 mm – 0 pkt
<0,5 mm – 10 pkt
	
	

	4
	Pojemność cieplna anody min. 100kHU.
	Tak, podać
	
	

	5
	Szybkość chłodzenia anody min. 37kHU/min.
	Tak, podać
	
	

	Wózek z ramieniem C
	

	1
	Waga wózka z ramieniem C max. 340kg.
	Tak, podać
	
	

	2
	Szerokość wózka ramienia C  ≤ 80 cm.
	Tak, podać
	
	

	3
	Głębokość ramienia C min. 66cm.
	Tak, podać
	
	

	4
	Wolna przestrzeń: min. 78cm.
	Tak, podać
	
	

	5
	Odległość SID min. 100cm.
	Tak, podać
	
	

	6
	Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20cm.
	Tak, podać
	
	

	7
	Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 44cm.
	Tak, podać
	
	

	8
	Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 20°.
	Tak, podać
	
	

	9
	Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ≥ ± 205°.
	Tak, podać
	
	

	10
	Zakres ruchu orbitalnego ≥ 120°. 
	Tak, podać
	
	

	Wzmacniacz obrazu
	

	1
	Płaski panel (CFD) 9” x 9” aSi.
	Tak, podać
	
	

	Monitor
	

	1
	Monitor umieszczone na wózku z ramieniem C.
	Tak, podać
	
	

	2
	Monitor 27” dotykowy LCD o rozdzielczości ≥ 2560 x 1440 pikseli. Jaskrawość ≥ 350cd/m2.
	Tak, podać
	
	

	3
	Sterujący tablet dotykowy min. 10”
	Tak, podać
	
	

	4
	Tablet zamontowany na przegubowym ramieniu, obrót w pionie min +_135 stopni, pochylanie min +90/-30 stopni
	Tak, podać
	
	

	Stół zabiegowy
	

	1
	Stół wyposażony w funkcję zmotoryzowanego przesuwu w trzech osiach.
	Tak, podać
	
	

	2
	Blat stołu zabiegowego przenikalny dla promieniowania RTG.
	Tak, podać
	
	

	3
	Ruchy blatu stołu sterowane elektrycznie lub hydraulicznie w trzech osiach (pionowy, wzdłuż blatu, w poprzek blatu).
	Tak, podać
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Zakres ruchu pionowego blatu min. 300mm.
	Tak, podać
	
	

	5
	Zakres ruchu wzdłużnego blatu min. ± 100mm.
	Tak, podać
	
	

	6
	Zakres ruchu poprzecznego blatu min. ± 50mm.
	Tak, podać
	
	

	7
	Dopuszczalne obciążanie stołu min. 180kg.
	Tak, podać
	
	

	8
	Minimalna wysokość blatu stołu ≤ 80cm.
	Tak, podać
	
	

	9
	Szerokość blatu stołu min. 80cm.
	Tak, podać
	
	

	10
	Długość blatu stołu min. 220cm.
	Tak, podać
	
	

	Aparat USG do lokalizacji złogów
	

	1
	Zasilanie min. 230V/50Hz.
	Tak, podać
	
	

	2
	W pełni cyfrowy aparat USG.
	Tak, podać
	
	

	3
	Kolorowy monitor LCD min. 15”.
	Tak, podać
	
	

	4
	Dysk twardy do archiwizacji obrazów SSD min. 512GB.
	512 GB – 0pkt
>512 GB – 10 pkt
	
	

	5
	Wózek transportowy dedykowany do ultrasonografu. 
	Tak, podać
	
	

	6
	Głowica typu convex na zewnętrznym ramieniu do trzymania głowicy zapewniające izocentryczny ruch głowicy
- obrót w osi pionowej wokół głowicy terapeutycznej min. 250 stopni
- obrót wokół osi poziomej min. 70 stopni
- przesuw wzdłużny min 100 mm.
	Tak, podać
	
	

	7
	Częstotliwość pracy głowicy min 2 – 6MHz.
	Tak, podać
	
	

	Inne
	

	1
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem)
	TAK
	
	

	2
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi.
	TAK
	
	

	3
	Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie)
	TAK
	
	

	4
	Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. 
	TAK
	
	

	5
	Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy paszport techniczny
	TAK
	
	

	5
	Dla aparatu RTG ramię C wykonawca wykona testy specjalistyczne, odbiorcze, podstawowe aparatu
	TAK
	
	

	7
	Dla aparatu RTG ramię C wykonawca wykona projekt osłon stałych
	TAK
	
	

	8
	Projekt osłon stałych 
	TAK
	
	

	9
	Uzgodnienia z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
	TAK
	
	

	GWARANCJA
	

	1
	Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru.
	
	

	2
	Autoryzowany serwis (załączyć dokument)
- możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia; 
	
	

	3
	- czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych bez konieczności importu części zamiennych czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 14 dni roboczych.    
	
	

	4
	Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia
	
	

	5
	-  nazwa serwisanta oraz nr tel./email pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy
	
	

	6
	Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni.
	
	

	7
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 8 lat od dostawy aparatu
	
	

	8
	Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym 
	
	

	9
	Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.
	
	

	10
	W okresie gwarancji wykonanie testów specjalistycznych i odbiorczych aparatu RTG po stronie sprzedawcy
	
	

	11
	Urządzenia są pozbawione wszelakich blokad, kodów serwisowych itp. zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancyjnego utrudniałby właścicielowi dostęp serwisowy do aparatu
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