Załącznik nr 1 do SWZ

ULTRASONOGRAF

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Dostępność Plus dla AOS”, współfinansowanego z EFS+ w ramach FERS 2021-2027, numer grantu W-34287.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| 1. | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Model i typ |  |
| 3. | Producent (nazwa/siedziba) |  |
| 4. | Kraj pochodzenia |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Parametry oferowane (kolumnę wypełnia WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem do archiwizacji. Rok produkcji 2026 | Tak, podać |  |
|  | Monitor kolorowy o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli i przekątnej ekranu min. 23" | TAK, podać 23” – 0 pkt ≥ 23,5” – 5 pkt ≥ 27” – 10 pkt |  |
|  | Monitor na przegubowym ramieniu, z możliwością regulacji położenia w trzech płaszczyznach | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu i zmiany wysokości pulpitu operatora wraz z monitorem | Tak |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z fizycznymi klawiszami wysuwana spod pulpitu operatora | Tak, podać |  |
|  | Programowalny ekran dotykowy służący do sterowania niektórymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 13” | TAK, podać 13” – 0 pkt ≥ 14” – 5 pkt ≥ 17” – 10 pkt |  |
|  | Minimum 4 aktywne, jednakowe, bezpinowe porty do podłączenia głowic | Tak, podać |  |
|  | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach aparatu | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowany podgrzewacz butelki z żelem | TAK |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury/pulpitu, możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | Tak |  |
|  | Zainstalowane w aparacie oprogramowanie do sprawdzania jakości głowic | Tak |  |
|  | Interfejs do podłączenia bezprzewodowych głowic convex i liniowej wraz z indukcyjną ładowarką akumulatora głowicy | Tak, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w 4-skrętne koła wyposażone w hamulec oraz blokadę skrętu | Tak |  |
|  | Ciężar konsoli (bez peryferiów i głowic) poniżej 75 kg | Tak, podać |  |
|  | Całkowicie cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej z minimum 100.000.000 kanałów przetwarzania | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1,5-22 MHz | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania min. 45 cm zależna od sondy i ustawień | Tak, podać 45 cm – 0 pkt ≥ 47 cm – 5 pkt ≥ 49 cm – 10 pkt |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D – min. 2000 obrazów/s (zależna od sondy i ustawień) | Tak, podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 425 dB | Tak, podać |  |
|  | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości: min. 12 razy | Tak, podać |  |
| II. | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
| 1. | Tryby obrazowania i ich kombinacje min.: - B-mode (2D) - B+B - M-mode i anatomiczny M-Mode - B+M-mode, B+AMM - M-mode w trybie kolor doppler - anatomiczny M-Mode w trybie kolor doppler - CD - Doppler kolorowy - PW - Doppler spektralny z falą pulsacyjną - CW – doppler spektralny z falą ciągłą - PD - Power Doppler - B+CD - B+PD - B+CD+PW (triplex) - Obrazowanie harmoniczne z kodowaniem wiązki | Tak, podać |  |
| 2. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym, po zamrożeniu obrazu i na obrazach z archiwum | Tak |  |
| 3. | Obrazowanie typu „Compound” ze złożonym skanowaniem wielokierunkowym (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) w trakcie nadawania i odbioru, współpracujące” na żywo” z trybami kolor i Power Doppler | Tak |  |
| 4. | Maksymalna liczba wiązek ultradźwiękowych tworzących obraz w obrazowaniu „compound” – min. 8 | Tak, podać |  |
| 5. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym oraz po zamrożeniu | Tak |  |
| 6. | Dynamiczne ciągłe ogniskowanie w całym zakresie głębokości | Tak |  |
| 7. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
| 8. | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | Tak |  |
| 9. | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE minimum 100.000. | TAK, podać 100 000 – 0 pkt ≥ 300 000 – 5 pkt ≥ 700 000 – 10 pkt |  |
| 10. | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE > 500 s | TAK, podać |  |
| 11. | Obrazowanie panoramiczne, minimalna długość skanu ponad 140 cm | Tak, podać |  |
| 12. | Obrazowanie w trybie kolor doppler | Tak |  |
| 13. | Zakres regulacji uchylności pola w trybie Dopplera kolorowego min. +/-20° | Tak, podać |  |
| 14. | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci | Tak |  |
| 15. | Obrazowanie mikroprzepływów w wysokiej rozdzielczości | TAK |  |
| 16. | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi | TAK |  |
| 17. | Obrazowanie wolnych przepływów bez wykorzystania zjawiska dopplera, oparte na śledzeniu „plamek” (speckle tracking) | Tak, podać |  |
| 18. | Wyświetlanie na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler | Tak |  |
| 19. | Obrazowanie w trybie dopplera spektralnego z falą pulsacyjną | Tak |  |
| 20. | Zakres regulacji bramki dopplerowskiej min: 1,0-18 mm | Tak, podać |  |
| 21. | Możliwość korekty kąta bramki dopplerowskiej min. ±85° | Tak, podać ±85° - 0 pkt ≥ ±87° - 5 pkt ≥ ±89° - 10 pkt |  |
| 22. | Dostępne zarówno w czasie rzeczywistym jak i po zamrożeniu lub na obrazach z archiwum - Automatyczny obrys spektrum Dopplera pulsacyjnego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu - Przesunięcie linii bazowej - Korekcja kąta dla trybu Dopplera spektralnego | Tak, podać |  |
| 23. | Zapis danych obrazowych w archiwum aparatu w formacie RAW DATA, pozwalający na późniejszą obróbkę w takim samym zakresie jak w czasie badania, w tym min.: - Możliwość zmiany wzmocnienia obrazu 2D - Możliwość zmiany wzmocnienia i wyłączenia trybu Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i zapisanych w archiwum - Możliwość zmiany mapy Color Doppler na obrazach zatrzymanych i zapisanych w archiwum - Możliwość zmiany położenia linii bazowej i korekcji kąta dla trybu Dopplera spektralnego dla obrazów zapisanych w archiwum - Możliwość wykonywania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum w takim samym zakresie jak podczas wykonywanego badania | Tak, podać |  |
| III. | Oprogramowanie pomiarowo-obliczeniowe |  |  |
| 1. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK, podać |  |
| 2. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie – min. 8 | Tak, podać |  |
| 3. | Automatyczny obrys spektrum na obrazie w czasie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu, minimum PS, ED, PI, RI, HR, Volume Flow | Tak, podać |  |
| 5. | Pakiet oprogramowania echokardiograficznego minimum: wymiary serca i EF z obrazów 2D, wymiary serca i EF z prezentacji M, MVA, PHT, E/E’, Qp/Qs i dp/dt w trybie dopplera spektralnego, pomiary PISA w trybie kolorowego dopplera | Tak, podać |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie do automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej lewej komory na obrazie 2D bez konieczności podłączania kabla EKG | Tak, podać |  |
| 7. | Raporty z badań | TAK |  |
| 8. | Możliwość załączenia obrazów do raportu | Tak |  |
| IV. | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
| A. | GŁOWICA CONVEX – 1 szt. | TAK, 1 szt. |  |
| 1. | Szerokopasmowa głowica convex wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak, podać typ |  |
| 2. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 2,0 – 5,0 MHz | Tak, podać |  |
| 3. | Ilość elementów piezoelektrycznych min. 192 | Tak, podać |  |
| 4. | Kąt obszaru skanowania min. 80º | Tak, podać |  |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne, min. 5 różnych par częstotliwości | Tak, podać |  |
| 6. | Obrazowanie w trybie kolor doppler, min. 5 różnych częstotliwości | Tak, podać |  |
| 7. | Obrazowanie w trybie dopplera pulsacyjnego (pw-D) min. 4 różne częstotliwości | Tak, podać |  |
| B. | GŁOWICA LINIOWA NACZYNIOWA – 1 szt. | TAK, 1 szt. |  |
| 1. | Szerokopasmowa głowica liniowa ze zmianą częstotliwości pracy do badań naczyniowych | Tak, podać typ |  |
| 2. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 3,5 – 11,0 MHz | Tak, podać |  |
| 3. | Ilość kryształów piezoelektrycznych min. 250 | Tak, podać |  |
| 4. | Szerokość pola skanowania z zakresu 47-53 mm | Tak, podać |  |
| 5. | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| 6. | Obrazowanie panoramiczne | Tak |  |
| 7. | Obrazowanie harmoniczne, min. 5 różnych par częstotliwości | Tak, podać |  |
| 8. | Obrazowanie w trybie kolor doppler, min. 4 różne częstotliwości | Tak, podać |  |
| 9. | Obrazowanie w trybie dopplera pulsacyjnego (pw-D) min. 4 różne częstotliwości | Tak, podać |  |
| C. | Bezprzewodowa głowica convex 2D, szerokopasmowa do badań brzusznych, zakres częstotliwości pracy obejmujący przedział 2,5 – 4,5 MHz, ilość kryształów w głowicy min. 125, kąt pola skanowania min. 55 stopni, głębokość obrazowania > 22 cm, ciężar głowicy < 210 g, zintegrowana z aparatem bezprzewodowa ładowarka do głowicy. | Tak, podać typ głowicy i parametry |  |
| D. | Bezprzewodowa głowica liniowa 2D, zakres częstotliwości obejmujący przedział 5,0 – 12,0 MHz, ilość kryształów w głowicy min. 190, szerokość pola obrazowania z zakresu 37-41 mm, głębokość obrazowania > 7 cm, ciężar głowicy < 210 g, zintegrowana z aparatem bezprzewodowa ładowarka do głowicy | Tak, podać typ głowicy i parametry |  |
| E. | GŁOWICA ENDOCAVITARNA – 1 szt. | TAK, 1 szt. |  |
| 1. | Szerokopasmowa głowica endocavitarna (endovaginalna i endorektalna) typu mikroconvex | Tak, podać typ |  |
| 2. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 3,5 – 9,5 MHz | Tak, podać |  |
| 3. | Ilość elementów piezoelektrycznych min. 192 | Tak, podać |  |
| 4. | Kąt pola skanowania > 178° | Tak, podać |  |
| 5. | Promień czoła z zakresu 9-11 mm | Tak, podać |  |
| 6. | Obrazowanie harmoniczne | Tak, podać |  |
| 7. | Możliwość dokupienia wielokrotnego użytku prowadnicy igieł biopsyjnych | Tak |  |
| F. | GŁOWICA SEKTOROWA O KONSTRUKCJI MATRYCOWEJ – 1 szt. | TAK, 1 szt. |  |
| 1. | Szerokopasmowa głowica sektorowa o konstrukcji matrycowej (wielorzędowej) ze zmianą częstotliwości pracy wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu | Tak, podać typ |  |
| 2. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 1,5-4,5 MHz | Tak, podać |  |
| 3. | Ilość kryształów piezoelektrycznych min. 230 | Tak, podać |  |
| 4. | Kąt pola obrazowania minimum 100° | Tak, podać 100° - 0 pkt ≥ 105 – 5 pkt ≥ 110 – 10 pkt . |  |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne, min. 6 różnych par częstotliwości | Tak, podać |  |
| 6. | Obrazowanie w trybie kolor doppler, min. 6 różnych częstotliwości | Tak, podać |  |
| 7. | Obrazowanie w trybie dopplera pulsacyjnego (pw-D) min. 6 różne częstotliwości | Tak, podać |  |
| 8. | Obrazowanie w trybie dopplera spektralnego z falą ciągłą | Tak |  |
| 9. | Głębokość obrazowania > 35 cm | Tak, podać |  |
| V. ARCHIWIZACJA |  |  |  |
| 1. | Videoprinter monochromatyczny zintegrowany z aparatem | Tak |  |
| 2. | Możliwość eksportu obrazów i pętli obrazowych w formatach zgodnych z systemami WINDOWS i DICOM a także nieobrobionych danych – RAW DATA | Tak, podać |  |
| 3. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów i pętli na lokalnym SSD o pojemności min. 750 GB | Tak, podać |  |
| 4. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach min. AVI, JPEG, DICOM. Gniazda USB min. 2.0 na konsoli aparatu | Tak, podać |  |
| 5. | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI lub DVI | Tak, podać |  |
| 6. | Interfejs sieciowy DICOM | TAK |  |
| 7. | Integracja z istniejącym systemem Zamawiającego poprzez podłączenie i zakup licencji do systemu PACS SUDON | TAK |  |
| VI. MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |  |
| 1. | Funkcja nałożenia (fuzji) obrazu na zaimportowane obrazy z innych modalności (m.in. CT, MR, PET/CT) oraz nawigacji przestrzennej. Głowica convex z wbudowanym w obudowę czujnikiem położenia. | TAK/NIE |  |
| 2. | Oparty na sztucznej inteligencji system dobierania presetu na podstawie rozpoznanego na ekranie badanego organu | TAK/NIE |  |
| 3. | Moduł pomiarowy do obiektywnej (parametrycznej) oceny stłuszczenia wątroby | TAK/NIE |  |
| 4. | Funkcja – automatycznego pomiaru kompleksu intima media z min. 120 punktów pomiarowych | TAK/NIE |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z głowicy volumetrycznej convex, ilość kryształów piezoelektrycznych w głowicy minimum 192. | TAK/NIE |  |
| 6. | Szerokopasmowa głowica liniowa wysokiej rozdzielczości o konstrukcji matrycowej (wielorzędowej), zakres częstotliwości pracy obejmujący przedział 6-15 MHz, minimum 1000 kryształów piezoelektrycznych, szerokość pola skanowania z zakresu 49 – 55 mm. | TAK/NIE |  |
| 7. | Głowica mikroconvex wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu, zakres częstotliwości obejmujący przedział 3,0-10 MHz, ilość kryształów minimum 190, kąt pola obrazowania > 90° | TAK/NIE |  |
| 8. | Elastografia uciskowa (Strain Elastography). Obliczanie i wyświetlanie sztywności względnej tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowic convex i liniowej. Możliwość porównania sztywności z minimum 2 obszarów. Wyświetlany na ekranie wskaźnik prawidłowej siły ucisku. Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni. | TAK/NIE |  |
| 9. | Elastografia fali poprzecznej (Shear Wave) | TAK/NIE |  |
| VII. DODATKOWE INFORMACJE |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na oferowany zestaw minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 2 | Autoryzacja producenta na serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanego aparatu na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem | TAK, załączyć |  |