Załącznik nr 1 do SWZ – Specyfikacja techniczna

PCZ-SPZPS/ PN/LO/02/2025

Okulistyczny laser YAG & SLT

| L.p. | Parametr | Wymagany parametr graniczny | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YAG |  |  |
| 1 | Rodzaj generatora roboczego typ Nd: Yag o pracy impulsowej (tryb pracy typu Q-switch) | TAK |  |
| 2 | Długość fali promieniowania 1064 nm | TAK |  |
| 3 | Częstotliwość powtarzania pojedynczego impulsu 3 Hz | TAK |  |
| 4 | Energia w trybie pojedynczym, regulowana w sposób krokowy min. w 30 krokach w zakresie 0,5-10 mJ. | TAK |  |
| 5 | Długość trwania pulsu 4ns. | TAK |  |
| 6 | Możliwość pracy w trybie pulsów pojedynczych, podwójnych lub potrójnych. | TAK |  |
| 7 | Możliwość przesunięcia ogniska lasera roboczego w stosunku do ogniska wiązki celującej lasera diodowego o minimum 0, 150, 300 i -150 μm. | TAK |  |
| 8 | Wielkość plamki lasera nieprzekraczająca 10 μm. | TAK |  |
| 9 | Kąt zbieżności wiązki 16 stopni. | TAK |  |
| 10 | Podwójna wiązka celująca | TAK |  |
|  | SLT |  |  |
| 11 | Rodzaj generatora roboczego typ Nd: Yag o zdwojonej częstotliwości (tryb pracy typu Q-switch) | TAK |  |
| 12 | Długość fali promieniowania 532 nm | TAK |  |
| 13 | Energia regulowana w sposób krokowy min. w 33 krokach w zakresie 0,2 do 2,6 mJ. | TAK |  |
| 14 | Wielkość plamki lasera 400 μm z maksymalną tolerancją +/-10%. | TAK |  |
| 15 | Kąt zbieżności wiązki poniżej 3 stopni. | TAK |  |
| 16 | Częstotliwość powtarzania impulsu do 3 Hz | TAK |  |
| 17 | Pojedyncza wiązka celująca | TAK |  |
| 18 | Długość trwania pulsu 4ns. | TAK |  |
| 19 | Możliwość łatwego demontażu adaptera SLT | TAK-10 pkt; NIE-0 pkt |  |
| 20 | Laser YAG zintegrowany z lampą szczelinową, a laser SLT zamontowany na dodatkowym adapterze | TAK |  |
| 21 | Laserowa wiązka celująca o długości fali 650 nm. | TAK |  |
| 22 | Źródło światła lampy szczelinowej: światło białe LED | TAK |  |
| 23 | Minimum trzy powiększenia lampy szczelinowej: 10x, 16x, 25x | TAK |  |
| 24 | Wyzwalanie impulsu z wbudowanego przycisku w dżojstiku | TAK |  |
| 25 | Możliwość wyzwalania impulsu z opcjonalnego przełącznika nożnego | TAK-10 pkt; NIE-0 pkt |  |
| 26 | Dodatkowy pulpit sterowniczy lasera mocowany na blacie stolika | TAK-10 pkt; NIE-0 pkt |  |
| 27 | Możliwość szybkiej zmiany energii poprzez przyciski znajdujące się na korpusie lampy obok dżojstika | TAK-10 pkt; NIE-0 pkt |  |
| 28 | Chłodzenie przez konwekcję powietrzem | TAK |  |
| 29 | Stolik z elektrycznie podnoszonym blatem | TAK |  |
| 30 | Zestaw soczewek do zabiegów: kapsulotomii, irydotomii oraz SLT | TAK |  |
| 31 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |

.................………………………………….

podpis osoby/osób uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ULTRASONOGRAF OKULISTYCZNY

| DANE OGÓLNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu | Podać |  |
| Producent / Kraj | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |
| Typ/model urządzenia | Podać |  |
| Dystrybutor - Wykonawca | Podać |  |

| LP | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANIA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji 2024 lub 2025 | TAK podać |  |
| 2 | Ultrasonograf okulistyczny z głowicą B – 12MHz | TAK |  |
| 3 | W zestawie klawiatura mała, myszka bezprzewodowa | TAK |  |
| 4 | Ergonomiczne ramię z uchwytem VESA montowane do stolika umożliwiające ustawienie go w wygodnej pozycji. | TAK-10 pkt; NIE-0 pkt |  |
| 5 | Wbudowany monitor: kolorowy, dotykowy, o przekątnej min. 10 cali | TAK podać |  |
| 6 | Połączenia i porty: - USB 3.0, - Wifi dwupasmowe 802n - GigE Ethernet LAN, - bluetooth 4.0 - HDMI | TAK podać |  |
| 7 | Procesor min. Intel N4200 1.1 Ghz, czterordzeniowy, (2.0 GHz turbo) |  |  |
| 8 | Dysk wewnętrzny min. 500 Gb SSD | TAK podać |  |
| 9 | System operacyjny Windows 10 lub nowszy | TAK podać |  |
| 10 | Możliwość zainstalowania drukarki kompatybilnej z systemem Windows | TAK-10 pkt; NIE-0 pkt |  |
| 11 | Pamięć operacyjna min,: 8 GB DDR3L 1600 MHz | TAK |  |
| 12 | Baza danych z możliwością przeszukiwania zapisanych badań | TAK |  |
| 13 | Możliwość eksportu badań: obrazy- jpg. ,raporty – pdf. | TAK podać |  |
| 14 | Możliwość dodawania nieograniczonej liczby użytkowników z możliwością wprowadzania indywidualnych ustawień użytkownika i oznaczeniem lekarza prowadzącego, lekarza kierującego do szpitala i/lub zwykłego operatora | TAK |  |
| 15 | Możliwość generowania szczegółowych raportów z badań, które można drukować lub przesyłać w formie elektronicznej. | TAK |  |
| 16 | Specjalistyczny uchwyt do sondy B wbudowany w obudowę urządzenia | TAK |  |
| 17 | Waga konsoli max: 2,5 kg | TAK |  |
| 18 | Zasilanie : 100-240 VAC, 50/60 Hz, zasilacz klasy szpitalnej automatycznie dostosowujący się do typu zasilania | TAK podać |  |
|  | SONDA B i OBRAZOWANIE B-scan |  |  |
| 19 | Sonda B: z przetwornikiem koncentrycznym o częstotliwości 12 MHz | TAK |  |
| 20 | Próbkowanie skanu: 256 linii i 2048 punktów (ponad pół miliona punktów próbkowania na przejście przetwornika) | TAK |  |
| 21 | Wybór profilu skanowania w celu optymalizacji jakości obrazu: oczodoły, ciało szkliste, powierzchnia siatkówki, naczyniówka | TAK podać |  |
| 22 | W pełni regulowane TVG (time-varied gain), wzmocnienie badania bazowego, wzmocnienie wykładnicze (e-gain) oraz logarytmiczne (log gain) Regulowana prędkość (oczy z olejem silikonowym) | TAK-10 pkt; NIE-0 pkt |  |
| 23 | Wybór pozycji osiowej lub wzdłużnej z potwierdzeniem za pomocą modelu oka. -P/PE/EP/E/EA/O/CB/AX - oznaczenia standaryzowane. Możliwość dodania adnotacji dowolnego formatu automatycznie umieszczanej na obrazie lub nagraniu | TAK |  |
| 24 | Możliwość nagrywania i przechowywania nagrań wideo z częstotliwością min. 20 klatek na sekundę, odtwarzanie normalne, w regulowanym zwolnionym tempie oraz klatka po klatce. Możliwość zapisywania do min. 50 nagrań wideo na badanie, łatwe dodawanie/usuwanie nagrań z konta pacjenta | TAK |  |
| 25 | Funkcja z ciągłym zoomem interpolacyjnym, zapewniająca wypełnienie na każdym poziomie powiększenia, w celu optymalizacji jakości obrazu - zakres zoom min. do 8x | TAK |  |
| 26 | Zapisywanie dowolnej liczby pojedynczych klatek z nagrań wideo jako obrazów z notatkami | TAK podać |  |
| 27 | Maska A skan: nakładanie A-skanu na obrazy jednym kliknięciem. Nielimitowane pomiary odległości i kąta | TAK podać |  |
| 28 | Automatyczne adnotacje na zdjęciach i filmach z danymi pacjenta i osoby wykonującej badania, wskaźnikiem położenia skanu, częstotliwością sondy oraz ustawieniami skanowania. | TAK |  |
| 29 | Stolik pod urządzenie z elektrycznie regulowaną wysokością blatu. | TAK |  |

……………………………………….

Podpis Wykonawcy